Science made smarter

Perguntas Frequentes

Módulo Aided Cortical para o Eclipse

Índice

O módulo Aided Cortical vem com três conjuntos de estímulos semelhantes à fala. Qual é a diferença entre os sons de fala? 3

O módulo Aided Cortical pode ser usado em conjunto com o eABR? 3

Qual intensidade devo usar para o teste? 4

Por que o eletrodo do vértice não é colocado no vértice verdadeiro? 4

Por que há um ‘i’ após Fmp? 4

Por que não há um valor Fmp, apenas uma porcentagem? 5

Não há saída para o alto-falante de campo livre no Eclipse. Como conecto o alto-falante de campo livre? 5

O que significa SpRefL? 5

Quais intensidades estão disponíveis? 5

Posso realizar testes de Aided Cortical em pacientes com implante coclear? 5

O que é o botão de Análise de Campo Sonoro? 5

Com que frequência devo calibrar meu sistema? 6

O Analisador de Campo Sonoro é alto. Existe uma maneira de diminuir o volume? 6

Introdução

Abaixo, você pode encontrar respostas rápidas para perguntas frequentes sobre o módulo Aided Cortical para o Eclipse. Para mais informações detalhadas, consulte o guia completo da Interacoustics Academy, disponível no site da Interacoustics.

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| ## O módulo Aided Cortical vem com três conjuntos de estímulos semelhantes à fala: • Estímulo ManU-IRU • HD-Sounds • Sons Ling ## Qual é a diferença entre os sons de fala? | Os estímulos ManU-IRU foram desenvolvidos pela Interacoustics Research Unit e pela Universidade de Manchester. Os estímulos ManU-IRU estão alinhados com o ISTS e são excelentes em sua especificidade de frequência. Os HD-Sounds são versões atualizadas dos sons de fala natural criados por Harvey Dillon, onde os estímulos atualizados foram feitos mais específicos em termos de frequência. Os sons Ling; /m/, /u/, /a/, /i/, /sh/, /s/ são versões abreviadas dos sons originais Ling-6(HL). Os sons Ling foram encurtados para 100 ms para torná-los mais adequados para respostas corticais. |
| ## O módulo Aided Cortical pode ser usado em conjunto com o eABR? | O módulo Aided Cortical pode ser usado como um complemento ao teste eABR para avaliar a audibilidade do paciente utilizando o seu implante auditivo. No entanto, o teste de Aided Cortical não deve ser realizado durante a cirurgia de implante coclear (CI) em vez do eABR, e o eABR ainda deve ser utilizado como uma forma de medir a função dos eletrodos do CI e a integridade do nervo auditivo. |
| ## Qual intensidade devo usar para o teste?? | Essa é uma decisão que deve ser tomada caso a caso, dependendo da perda auditiva e da audibilidade esperada para cada paciente, assim como a questão clínica a ser avaliada. |
| Como este é um teste em campo livre, como as respostas são registradas? | As respostas corticais são geradas bilateralmente e não são limitadas a apenas um lado, pois as vias neurais se cruzam. Por esse motivo, as respostas corticais são registradas entre o canal direito e o eletrodo do vértice, e as respostas contralaterais são registradas do canal esquerdo e do eletrodo do vértice |
| ## Existe um limite de idade para pacientes que podem realizar o teste de Aided Cortical? | Não, não há limitações de idade. No entanto, vale ressaltar que a morfologia da forma de onda será muito diferente em bebês quando comparada às formas de onda de adultos. |
| ## Por que o eletrodo do vertex não é colocado no vertex verdadeiro?? | Quando se trata de bebês, colocar o eletrodo do vetex no topo da cabeça é difícil devido ao fato de o crânio não estar completamente fundido. Outro desafio é a necessidade de raspar a cabeça do paciente para melhorar as impedâncias. Além disso, Visram et al. (2023) mencionam que colocar o eletrodo do vertex no vertex verdadeiro, em comparação com a testa alta, não resulta em diferenças significativas nas respostas. |
| Quais impedâncias eu preciso?? | Impedâncias balanceadas para todos os eletrodos, em 5 kΩ ou abaixo, são ideais. |
| ## Por que há um ‘i’ após Fmp? | Isto ocorre porque o módulo Aided Cortical utiliza um detector especificamente projetado para detectar respostas corticais assistidas. |
| Por que o Fmpi não é mostrado instantaneamente?? | O valor do Fmpi será exibido após 10 varreduras. |
| ## Por que não há um valor Fmp, apenas uma porcentagem? | O detector Fmpi calcula a resposta do indivíduo ao estímulo, portanto, a confiança na resposta é dada em porcentagem para mostrar a resposta do paciente individual ao estímulo. |
| ## Não há saída para o alto-falante de campo livre no Eclipse. Como faço para conectar o alto-falante de campo livre? | Para usar o alto-falante de campo livre, você deve conectar o plugue jack à entrada 'Bone Outp.'. O módulo Aided Cortical também utiliza o plugue 'Bone Outp.' na configuração. |
| ## O que significa SpRefL?? | SpRefL é uma abreviação para Nível de Referência de Fala e é usado no módulo Aided Cortical porque os sons de fala são apresentados com referência ao Sinal de Fala de Teste Internacional (ISTS). |
| ## Quais intensidades estão disponíveis?? | Por padrão, três intensidades estão disponíveis para uso: • 55 dB SpRefL (fala suave) • 65 dB SpRefL (fala normal) • 75 dB SpRefL (fala alta) Ainda é possível adicionar intensidades na configuração do sistema. |
| ## Posso realizar testes de Aided Cortical em pacientes com implante coclear? | Os testes de Aided Cortical podem ser realizados tanto em candidatos a implante coclear quanto em usuários de implante coclear. No entanto, artefatos na forma de onda podem ser observados com implantes cocleares, portanto, nesses casos, é importante revisar a morfologia da forma de onda juntamente com o valor Fmpi ao fazer a interpretação, para avaliar se o valor Fmpi pode estar relacionado à presença de artefato ou a uma resposta cortical genuína. O Fmpi não consegue distinguir um artefato gerado por um implante coclear de uma resposta cortical. Para facilitar a identificação de um artefato, configurar o filtro de exibição de passagem baixa para "nenhum" pode ajudar nesse processo. Alterar o filtro de gravação de passagem baixa na configuração do sistema para 100 Hz pode ajudar na gravação caso artefatos grandes sejam consistentemente observados. |
| ## O que é o botão de Análise de Campo Sonoro?? | A Análise de Campo Sonoro abre o Analisador de Campo Sonoro e é usada para compensar qualquer alteração acústica na sala de testes. Por exemplo, se você mover o paciente para mais longe da calibração inicial, a Análise de Campo Sonoro compensará esse aumento na distância. Ao utilizar e colocar o microfone ambiente fornecido no local do teste, todos os estímulos serão medidos e as variações em relação aos valores calibrados serão exibidas. Se esse for o caso, pressione 'ajustar para o alvo', o que compensará as novas condições de teste. Isso leva apenas alguns segundos. |
| ## A Análise de Campo Sonoro é uma calibração do sistema? | Não, a Análise de Campo Sonoro não é uma calibração. A Análise de Campo Sonoro é uma compensação que é referenciada a um alvo calibrado. |
| ## Com que frequência devo calibrar meu sistema? | Uma calibração anual do Eclipse ainda deve ser realizada. |
| ## O Analisador de Campo Sonoro está alto. Existe uma maneira de diminuir o volume? | No software de calibração EP, é possível reduzir a intensidade do Analisador de Campo Sonoro. |
| ## Quando eu pressiono a Análise de Campo Sonoro, aparece uma mensagem dizendo que não há alvo disponível. O que eu devo fazer? | Se isso acontecer, é porque o sistema não está calibrado. O sistema deve ser calibrado antes de ser utilizado, e isso deve ser feito no local de teste. |
| Quais são os critérios de parada para o teste? | Para resposta presente, o detector Fmpi ajudará como critério de parada, assim como as formas de onda exibidas. Você pode dividir as formas de onda nos buffers A e B, como no ABR, e exibir ambos os canais separadamente. O recurso de reprodutibilidade da forma de onda, conhecido do ABR, também está disponível. Para resposta ausente, o sistema possui um calculador de ruído residual embutido. Os alvos de ruído serão diferentes daqueles usados no ABR, pois as respostas corticais contêm mais ruído. |
| Os protocolos BC são afetados pelo fato de a saída BC ser usada no Eclipse para o alto-falante? | Não, o módulo Aided Cortical utiliza sua própria calibração, fazendo com que funcione de forma independente de outros módulos. Portanto, você pode conectar o condutor ósseo após ter feito o teste de Aided Cortical e realizar os testes com o protocolo BC. |
| Por que os alvos de ruído residual são definidos em um valor mais alto do que no ABR?? | No teste de Aided Cortical, o paciente está acordado e deve estar engajado em algum tipo de atividade. Isso torna difícil atingir os mesmos valores de ruído residual no teste de Aided Cortical como no ABR. |
| Que tipo de tarefa devo dar ao meu paciente durante o teste? | paciente deve estar engajado em uma atividade silenciosa. Por exemplo, brinquedos silenciosos ou atividades silenciosas ou filmes silenciosos. Brinquedos ou filmes com som podem mascarar os estímulos apresentados pelo alto-falante. |
| Se eu clicar com o botão direito, posso ver algo chamado 'Cor do estímulo'. O que é isso? | A cor do estímulo é uma forma alternativa de visualizar suas formas de onda. Por padrão, a cor de cada forma de onda depende do estado da orelha que você escolheu. Por exemplo, a forma de onda será azul se você escolheu o estado Aided left (AL). Ao escolher a cor do estímulo, a cor das suas formas de onda será baseada no estímulo e não na orelha. As cores dos estímulos são definidas por padrão |
| Como faço para mudar a cor das minhas formas de onda? | Você pode fazer isso no software de calibração em 'Configuração geral do Aided Cortical |